## 第三批按购买先后2023.4.14(定稿） (4)
医疗设备采购清单
（备注：本公告所述的功能要求无任何针对性、倾向性和排他性，因市场了解的局限性，可能存在某些不足，仅作为我院医教研设备市场调研参考所用。）
序号 | 申请科室 | 设备名称 | 数量(件/套) | 采购需求概况 | 配置清单需求
1 | 放射科 | 64排及以上高端多层螺旋CT | 1 | 1、64排及以上多层螺旋CT。 2、具有冠脉扫描功能。 3、X线球管绕人体扫描一圈≤0.35秒。 4、具有多期项扫描功能及任意平面重组功能。 5、具有低剂量扫描功能。 6、高压发生器有效功率≥70KW（非等效）；球管阳极有效热容量≥7MHU（非等效）。 7、扫描架孔径≥70CM。 | 医用高清显示器
2 | 供应室 | 灭菌监测阅读器 | 1 | 1、生物监测阴性判读时间≤24min，极速判读结果 2、可同时培养压力蒸汽生物指示物和低温过氧化氢生物指示物 ，一机多用，高低温同时兼容。 3、阅读器配有多个培养孔，可以同时监测多锅次的生物指示剂培养结果 | 标配
3 | 供应室 | 反渗透净水设备 | 1 | 1.反渗透净水设备处理能力不低于2吨/小时，带二级反渗透。 2.供水范围为整个消毒供应中心，采用集中制水供水，无菌水采用无滞留式循环供水 3、水质要求：符合WS310.3-2016医院消毒供应中心清洗消毒及灭菌效果监测标准。 4、纯水系统为全自动控制， 5、预处理罐体采用玻璃钢，控制阀具备旁路应急管路系统。 6、无菌用水要求系统配备自动消毒装置系统； | 标配
4 | 供应室 | 供应中心配套基础设备 | 1 | 包括器械下收下送车2台，三层器械打包台2张、普通敷料打包台1张、器械放大镜2台、医用纸塑封口机2台、纸塑袋切割架1台、灭菌包存放架1张、五层疏列存放架6个、不锈钢治疗车2台、不锈钢器械存放柜1个） | 1.SUS304不锈钢 2.带有输出电源位、LED照明 3.抽屉4个 4.带隐藏式废料回收垃圾桶
5 | 供应室 | 器械清洗槽组 | 1 | 槽组包括普通器械清洗槽组：初洗（带沥水台）、多酶浸泡+漂洗+终未洗（带沥水台），超声波清机、干燥台、高压气枪、高压水枪、煮沸消毒器。感染器械清洗槽组：感染浸泡消毒槽（带盖）、感染器械初洗槽（带沥水台）、酶洗+漂洗槽（带沥水台）、精漂+终末洗、高压气枪、高压水枪） | 1.超声波清洗机：脚踏式升降型，容量≥95L，带紧急上升键。2.煮沸消毒器：脚踏式升降型，容量≥110L，带紧急上升键。
6 | 供应室 | 腔镜清洗槽组 | 1 | 槽组包括蒸汽清洗槽（带沥水台），高温蒸汽机、电动升降防护罩、气流回收系统、高压水枪、多酶冲洗+超声波清洗+漂洗（包括自动灌流冲洗系统，嵌入式超声清洗机）、精漂+终末洗（带沥水台）、煮沸消毒器、吹干平台、调压式热风吹干系统） | 1.内槽材质PAMM整体模具成型。2.槽体采用SUS304国标304不锈钢材质 3.超声波清洗机：嵌入式设计安装 4.煮沸消毒器：脚踏式升降型，容量≥110L，带紧急上升键。 5.热风吹干系统需压力可调。
7 | 麻醉科手术室 | 输液信息采集系统 | 8 | 主要功能要求： 单元输液泵： 1.液晶触摸屏及按键双操作模式；可叠加，可中继输液；电动止液；上下双阻塞传感器；输液日志可手机下载 2.输液速度:0.01-1800ml/h,最小步进数0.01ml/h 单元注射泵： 3.注射器规格：包含2ml、5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml 4.注射速度： 2ml 注射器：0.01-100ml/h 5ml 注射器：0.01-150ml/h 10ml 注射器：0.01-400ml/h 20ml 注射器：0.01-600ml/h 30ml 注射器：0.01-1000ml/h 50/60ml 注射：0.01-2100ml/h | 每1套输液信息采集系统都需包含以下配置清单 1.输液信息采集系统1套 2.输液泵2台 3.注射泵4台 4.工作站台车1台
8 | 麻醉科手术室 | 医用输血输液加湿器 | 1 | 1.温度可调范围： 33℃-41℃，控温精度为0.1℃。 2.机器运行时屏幕可同时显示参数包括：加热时间，设定温度，加热温度，高温报警，低温报警，传感器故障。 3.加温管尾部开口≥45°，扩口设计，符合护理安装和感控要求。 4.加热管可选内径≥3种，包括3.5mm，6.5mm和14.5mm。 | 1.双通道加温器主机 1台 2.插拔式加热管 2条 3.加热管夹子 2套
9 | 麻醉科手术室 | 麻醉视频喉镜 | 2 | 1.摄像头空间分辨率：≥6.35lp/mm，景深5-80mm，视场角：≥60°±15% 2.显示屏：触摸屏 3.摄像头内置的LED光源，光照度：＞500LUX，h=30mm(光源距离照度计探头30mm的距离，照度不低于500LUX) 4.图片文件保存格式：JPG,分辨率≥640x480；视频文件保存格式：MP4，分辨率≥640x480 5.软件功能：拍照、录像、图片及视频回放、TypeC接口数据导出，时间设置、语言设置、屏幕亮度设置、待机设置、格式化等功能 | 每1个数量的该项货物都需包含以下配置清单： 1.主机 1台 2.TF储存卡 1张 3.Type-C 数据线 1根 4.喉镜适配器 1个 5.喉镜适配器插头 1个
10 | 麻醉科手术室 | 麻醉监护仪 | 8 | 1、监护仪可配转运监护模块，转运监护模块配置要求 2、在任何滤波模式下均可监测ST值。提供心电ST段分析功能，支持在专门的窗口中分组显示心脏前壁、下壁和侧壁的ST实时片段和参考片段。 3、在诊断模式下，支持不低于94dB的共模抑制比；在监护、手术模式下，支持不低于105dB的共模抑制比，（放大信号，主要是心电信号，可以更加明显知道病人情况） 4、支持配配旁流. 5、IBP检测功能（双有创） 6、麻醉深度检测功能 | 每1个数量的该项货物都需包含以下配置清单： 1、主机≥15寸触摸屏 1套 2、血氧传感器 1套 3、心电导联线 1套 4、血压袖带 1套 5、双有创IBP套件 1套 6、CO2模块 1套 7、麻醉深度检测模块 1套 8.体温传感器 1套
11 | 麻醉科手术室 | 除颤监护仪 | 1 | 1.同步除颤和手动除颤中，可通过体外电极板进行能量选择最小为1J，最大为360J。 2.可实现包括12导ECG、SpO2、2-体温、NIBP、2-IBP、旁流EtCO2监测功能。 3.具有≥26种心律失常分析。 4.配可拆卸电池。 5.彩色显示屏, 分辨率≥800×600，最多可显示4通道监护参数波形，有高对比度显示界面。 | 1.主机 1台 2.心电电缆 1根 3.电极片电缆 1根 4.导电膏 1瓶
12 | 麻醉科手术室 | 血气分析仪 | 1 | 1、方法学：干式电化学法、交流阻抗 2、测量速度：从吸样到显示检测结果≤60S 3、测试参数：PH、PO2、PCO2、Na＋、K＋，CL-,Ca++, Hct，Lac，Glu等并且多个参数只需一张测试卡即可完成，并至少可以提供两种9项项目检测试剂盒 4、用血量：样本检测最低用血量为80ul | 1、主机 2、电池 1块 3、打印纸 4、配套赠送试剂
13 | 麻醉科手术室 | 呼吸机 | 3 | 1.采用彩色TFT电容触摸屏，分辨率≥1280*800，屏幕角度0-30度可调 2.内置后备可充电电池（1块电池） 3.可选高级模式: 双水平气道正压通气DuoVent、自适应压力调节容量控制通气（PRVC、PRVC-SIMV）、压力释放通气APRV、压力支持通气-自主/时控通气PSV-S/T、容量支持通气VS等7种通气模式 4.具有智能同步技术：根据病人的肺特性，智能动态调节【呼气触发】至最佳值，提高人机同步，使病人呼吸更加舒适，减少治疗过程中频繁的呼吸机设置值调节 5.具备动态肺视图界面，以图形形式实时显示肺动力学参数 6.潮气量：20ml-2200ml 7.氧疗流量：2-60L/min 8.可选配SpO2监测：脉搏氧饱和度SpO2、脉率Pulse的监测 | 每1个数量的该项货物都需包含以下配置清单： 1.主机 1台 2.呼吸管路 1套 3.模拟测试肺 1个 4.湿化器 1套
14 | 麻醉科手术室 | 电动综合手术床 | 8 | 主要功能要求： 1、具备电动调节床面升降、前后倾、左右倾、背板升降、刹车。 2、具备电池确保手术床在无交流电源供电状态下工作。 3、同时具备手动及电动控制。 4、具备头板可拆卸，头板和腿板可前后互换。 5、具备腿板采用气弹簧组件，腿板采用按钮式一键拆卸。 6、具备电动液压控制刹车。 7、具备一键直接设定屈曲、反屈曲体位功能。 8、具有一键直接设定复位功能。 | 每1个数量的该项货物都需包含以下配置清单： 1)手术床主机 1套 2)记忆海绵床垫 1套 3)头板 1套 4)腿板 1对 5)托手架 1对 6)遥控器 1套 7)麻醉屏架 1套 8)缚身带 1套 9)托腿架 1对 10)支肩架 1套
15 | 麻醉科手术室 | 麻醉机 | 8 | 主要功能要求： 1、气动电控呼吸机，支持中英文界面 2、配七氟醚挥发罐 3、内置二氧化碳旁路功能 4、应用范围：新生儿、儿童及成人等所有病人通气 5、潮气量设置范围:20-1500ml（容控）， 6、压控状态下潮气量监测最少可达到5ml | 每1个数量的该项货物都需包含以下配置清单： 1、主机 1套 2、呼吸模式（VCV、PCV、手动通气、电子PEEP、PCV-VG、SIMV PCV、SIMV VCV、PSV Pro） 1套 3、手动皮囊支臂 1套 4、柒氟醚蒸发罐 1套 5、成人麻醉管路 1套 6、儿童麻醉管路 1套 7、钠石灰罐组件 1套 8、主动排污组件 1套
16 | 儿童康复科 | 神经心理测评系统 | 3 | 1.测验量表 ：软件需包括0-18岁最常用的儿童青少年心理测量量表，并采用全国常模及标准的临床心理测量评分方法。 2.诊断功能 ：软件可对测验数据进行分析判断，生成相对应的文字参考诊断报告(可修改)。 3.具有报告查询功能及报告导出、打印功能。 | 标配
17 | 儿童康复科 | 多功能儿童水疗池 | 2 | 1.儿童专用单人水疗池，亚克力+航天级钢化玻璃，加厚加粗不锈钢支架。 2.双面透明视窗设计、实现气泡、涡流、恒温、光疗、冲浪、强排、臭氧消毒、消毒报警功能 。 | 标配
18 | 儿童康复科 | 心理沙盘游戏训练 及管理系统（团体沙盘） | 1 | 含团体沙盘（含支架）1、个体沙盘（干湿两用，含支架）2，便携式沙盘（抽屉式）1个，沙具1500个，含海沙及石英砂等 | 标配
19 | 儿童康复科 | 儿童运动康复理疗仪器一批 | 1 | 包含儿童康复专用PT设备，含PT治疗床（电动升降）1台，PT垫10张，倾斜床1张，儿童平行杠及附件1，康复训练器1 坐姿矫正椅10张、站立架2个、站立架带座椅1，梯背椅6、助行器3，儿童肋木1，儿童滚筒1套，儿童爬行架1，引导式训练组合2套、儿童专用可调式沙磨板1,PT凳4 | 标配
20 | 儿童康复科 | 激光穴位治疗仪 | 1 | 1.激光源：半导体激光； 2.输出通道数：≥12路输出，每4路1组，可单独操控，可同时治疗多人； 3.配有激光体表探头，用于激光无痛针灸和穴位照射治疗； 4.配有激光笔形探头，可用于口腔、耳道等较深的腔道； 5.配有激光耳夹，用于激光耳穴治疗； | 标配
21 | 儿童康复科 | 中医康复理疗仪一批 | 1 | 含电针仪（ 3台），经络导平仪（2台），艾灸仪（2台），温热电灸综合治疗仪（1）台，TDP神灯2台，药物导入治疗仪2台 | 标配
22 | 儿童康复科 | 脊柱侧弯电子测量仪 | 1 | 1.功能：利用测试技术；实时、准确的评估脊柱侧弯评估及身体姿态等； 2.需基于国家脊柱侧弯评估标准通过测量背部脊柱形态进行脊柱侧弯评估； 3.可单独使用，配有彩色显示屏幕，体积小重量轻； 4.测试速度，测试时间4-10秒；测试结果自动评估； 5.测量结果：躯干旋转角曲线、左侧最大值、左侧最大值椎体位置、左侧最大值部位、右侧最大值、右侧最大值椎体位置、右侧最大值部位等； 6.具有标准测试和自由测试两种模式； 7.具有两种评估报告模式：筛查评估版以及辅助诊断版报告可选； 8.可快速评估脊柱侧弯类型：胸弯、腰弯、胸腰弯以及S型脊柱侧弯； 9.运动指导：根据评估结果自动生成个性化的运动干预指导报告； 10.数据分析：根据检索数据结果自动生成团体分析报告，根据多次测量结果生成个人分析报告，用于康复评估效果分析和脊柱侧弯监测分析； 11.无线蓝牙数据或WIFI传输； 12.具有校准功能； 13.测量角度范围：0°-30.0°; 14.测量数据精度：0.1º，设备误差：＜±0.5º； 15.设备具有可充式电锂电池，标配节能模式，使用时间大于或等于8小时 | 标配
23 | 儿童康复科 | 儿童智能上下肢主被动康复机 | 2 | 1.儿童专用、智能上下肢主被动康复机（含互动引导训练系统），提供虚拟的三维立体场景系统支持多台设备开展小组式竞技训练,互动性好,训练标准自动根据大数据调整,后台免费自动升级。 2.系统可以连接上肢、下肢、上下肢及康复踏车等多种训练设备,增加训练方式的可选性。 | 标配
24 | 儿童康复科 | 多参数生物反馈治疗仪 | 2 | 1、主要功能：适用于焦虑症、儿童多动症神经精神疾病的生物反馈治疗。 2、硬件 四通道多参数信号处理器 信号处理器的物理通道为独立通道（非集成通道），外置独立传感器。 具备定标阻抗测试功能。 脑电电极采集位点是专业盘状电极，可用于头部任何位点。 具备肌电电极。 3.治疗方案：可根据不同疾病的脑电(EEG)、肌电(EMG)等变化，给予不同的治疗方案进行针对性的治疗。 4.评估功能：具有4种评估方式（基线阈值评估、脑电认知评估、心理测量评估量表、视听整合连续测试(IVA)），具备结果打印及治疗方案建议。有数据查找及疗效对比功能。 5.训练功能： 反馈要求：脑电（EEG）及肌电（EMG）反馈输入端输入信号以后，可以通过手动阈值、自动阈值等形式，给予视觉、听觉等形式进行反馈提示，并通过输出端呈现给受试者。 可采用五个界面进行训练，并可随意切换；可输出数字或模拟信号、直方图、两维频谱图、三维频谱图、执行功能等。 | 标配
25 | 儿童康复科 | 冲击波治疗仪 | 1 | 主要功能要求 1、设备要求电磁式冲击波，提高患者的体验感； 2、能量：60-185mJ范围内分级可调。 3、频率：1-22HZ范围内分级/连续可调，步进为1HZ。 4、设备具有多种治疗模式，具备自定义模式。 5、彩色触屏操作 6、AB双手柄配置多个治疗头可供选择，适应不同部位的操作。 7、设备具有可查询AB双手柄累计使用次数的功能。 8、单手柄使用寿命：不小于200万次。 9、可进行互联网链接，实现远程升级功能。 | 标配
26 | 儿童康复科 | 多媒体情景互动训练系统 | 1 | 1.硬件： 由2套或以上高清数字成像设备构成墻地一体拼接屏幕，地面成像设备需在≤3m的高度内实现200寸的成像区域，墙面成像设备在≤3m的距离内实现150寸的成像区域，地面和墙面的成像区域准确对齐，实现图像拼接一体化效果； ·成像设备的投射方式布局合理，正面无阴影干扰； ·投影亮度≥3000流明；对比度≥15000:1 ； ·互动捕捉区域内可实现无限点触发，即可通过感统发声球和感统触控棒实现互动，也可不借助任何触控设备实现实时互动； 体感音乐地台均设有低频震动源，与触摸式控制主机和音响设备同步，可发射16-150Hz的低频震动波，实现骨传导音乐； 所有端口均为隐藏设计，表面无任何按钮和指示灯，从而有效地提升了用户的专注度，避免用户的误操作而导致设备关闭的情况；隐藏式启动模式采用电源键和启动键分开控制；2个及以上USB接口，实现外接设备的快速接入； 高精度互动动作捕捉设备,采用精准定位采集，不受室内光线环境影响，不受动扰因素造成的错误反馈。采集定位精度：误差<1cm,检测范围：360度。 墙面，地面感应台面可同时进行互动感应互动； 2.软件： 训练系统含分为运动康复，认知益智，情景体验，趣味互动，听觉感知，情绪疏解等6大类； 康复内容系统包含等于或大于40个康复项目，内容丰富有趣、适合儿童特点； 认知益智模块需包含大于或等于10项认知内容 | 标配
27 | 儿童康复科 | 听觉功能训练系统 （听觉统合训练仪） | 1 | 主要功能要求： 一.系统功能 模式：具有5种或以上治疗模式，包括情绪行为干预、听觉脱敏训练、双耳平衡训练、脑电波诱导音乐和自定义康复模式。 高频疗法：情绪行为干预分为外倾型干预和内倾型干预。 听觉脱敏训练分为高频脱敏训练和低频脱敏训练。 双耳平衡训练：通过左右声道隔离对左右半脑听神经进行刺激，分为定向训练和平衡训练。 脑电波诱导音乐包含三个内容：音乐诱导、特效视频、灯光刺激。 自定义康复模式：系统具有大于等于20首经过过滤和调制的特定音频曲目 滤波设置：可根据治疗需求手动调节滤波参数 二.性能特点 1、丰富的专业视听素材，选择范围广，节奏韵律强。 2、分屏技术：采用双屏设计，患者端采用触摸屏设计，保证医师与患者独立操作，参与性更强，反馈效果更好。 3、打印功能：用户可以根据需要选择患者完成训练的记录进行打印，即可以表格的形式打印出训练的详细记录。 4、多维度软件管理功能： 1）系统管理：包括医师权限管理，可以注册新医师，能够显示及修改登录密码等信息；患者管理功能，可以注册新病人，能够显示病人姓名、年龄、性别、住址、联系电话等信息。 2）训练记录管理：可查询历史训练信息、编辑、修改、删除功能。 5、输出端子：多路2.4G无线耳机输出，可满足3个或以上患者同时使用，耳机为无线耳机； | 标配
28 | 儿童康复科 | 多感官康复训练室 （含配套设备） | 1 | 钢琴水柱、动感彩轮、声光墙面板、嗅觉感知游戏箱、认知训练板、蝴蝶光纤瀑布、视觉感知训练器、灯光变色拼图桌、多感官体感康复训练系统、LED钢琴踏板、彩光LED球、幻彩半球灯、彩绘、数字OT训练系统等配套工具 | 标配
29 | 儿童康复科 | 天轨步态训练系统 | 1 | 天轨系统为电动智能，全轨供电，配备爬行训练衣及步行训练衣，有多种训练模式，结合地面情景互动，具备防跌倒及制动功能保护，把患者移位、训练、治疗有机结合。 | 标配
30 | 儿童康复科 | 诱发电位/肌电图测量系统 | 1 | 一、软件功能 含针肌电图、神经传导、F波、H反射、瞬目反射、重复电刺激、皮肤交感反应、体感诱发电位、听觉诱发电位、视觉诱发电位、听觉、视觉等功能 二、技术参数 1、基本参数 配台车、脚踏开关； 2、放大器 通道数：大于或等于四通道附可伸缩悬臂，悬臂移动距离不少于80cm。 3、记录器 接口技术：USB或蓝牙、采集数据最大时长：不限时、e、扫描时程：1ms - 6s 4、含声刺激器和光刺激器（闪光及图像）、电流刺激器 | 标配
31 | 儿童康复科 | 低中高频理疗仪器一批 | 1 | 含小脑仿生刺激仪（脑循环治疗仪 2台），神经损伤治疗仪（2台），痉挛机治疗仪（2台），经皮神经电刺激仪（2）台，中频治疗仪（2台），吞咽机治疗仪（2台，可便携并实现局部神经肌肉电刺激），超短波治疗仪1台，中频治疗仪2台，微电流刺激仪2台 | 标配
32 | 儿童保健科 | 非接触式眼压计 | 1 | 1、测量范围：（0～60）mmHg 2、测量量程：30mmHg，60mmHg 3、测量精度：1mmHg 4、工作距离：11mm 5、对焦方法：对焦点+对焦提示 6、对焦方式：自动对焦 7、显示方式：彩色液晶显示屏 8、输出方式：快速热敏打印机 9、非接触式测量。 | 主机1台 防尘罩1个 触摸笔1个 喷嘴罩1个
33 | 儿童保健科 | 儿童听力计 | 1 | 1.可自由设定气导频点：125HZ~8000HZ； 2.可自由设定频点骨导：250~6KHZ； 3.声强范围气导：-10~120dBHL； 4.声强范围骨导：-10~70dBHL； 5.输出声强精度误差：< 0.5dB，频率误差<1%； 6.打印机：标准A4打印和便携式热敏打印机打印； 7.听力计标准：纯音听力计：GBT7341.1-2010； | 主机、气导耳机、骨导耳机、患者应答器、锂电池、麦克风、平板电脑、热敏打印机，操作软件各一套；
34 | 儿童保健科 | 裂隙灯显微镜 | 1 | 1.目镜：12.5X 2.总倍率：6 x (Æ33) 10x(Æ22.5) 16x (Æ14) 25´ (Æ8.8) 40´(Æ5.5) 3.瞳距调节范围：55 mm~75 mm 4.屈光度调节：-5D ~ +3D 5.最大照度:≥280000Lx | 标配
35 | 儿童保健科 | 眼底照相机 | 1 | 1.视场角：≤45度 2.屈光度：≤－20至+20屈光度 3.照明： 预览模式：红外LED 拍摄：白光LED 4.捕获 ：自动对焦、自动捕获与手动捕获 5.相机分辨率：≥1080P像素 6.LCD显示屏：全彩色屏 7.配电池。 | 标配
36 | 儿童保健科 | 屈光筛查仪 | 1 | 1.彩色触摸显示屏 2.筛查内容：包含屈光筛查、斜视、瞳孔大小及瞳距、矫正视力（框架眼镜和隐形眼镜的矫正视力）、屈光参差、瞳孔大小不等、凝视不对称等。 2.球镜度测量范围：-7.50D至+7.50D，0.25D递增，精确度：-3.50D到3.50D ±0.50D；-7.50D到＜-3.50D ≤1.00D；＞3.50D到7.50D ≤1.00D 3.柱镜度测量范围：0.00D到+3.00D，0.25D递增，精确度：-1.50D到1.50D ±0.50D；-3.00D到<-1.50D ±1.00D ＞1.50D到3.00D ±1.00D。 4.轴位范围：1°到180°，1°递增，精确度：±10°（对于柱镜度＞0.5D）。 5.测量瞳孔直径范围：4.0mm - 9.0mm，0.1mm递增，精确度：±0.4mm。 6.测量瞳距范围：35mm-80mm，1mm递增，精确度：±1.5mm。 | 标配
37 | 儿童保健科 | 新生儿听力筛查仪 | 1 | 1.测试类型：≥CE-Chirp Stimulus TM 2.刺激率：≥93次/秒 3.采样率：≥14KHz 4.一体化87dB增益放大器，可放大≥23000倍 5.主机参数：带通滤波：38-3100Hz 6.刺激声及频率：频率135–8000Hz | 标配
38 | 儿童保健科 | 耳鼻喉医用内窥镜摄像系统 | 1 | 1.医用内窥镜摄像主机前面板为≥5寸液晶屏幕，可实时显示图像，具有图像冻结和≥2倍电子放大功能。摄像头IPX8防水性能，可浸泡消毒，摄像头具有四种遥控手柄功能键。摄像头为CMOS成像传感器，像素为≥1920(H)×1080(V)，逐行扫清晰度≥1080P。 2.冷光源为LED光源，主机前面板带彩色显示、参数可追溯。光源使用寿命≥40000小时，参数一键还原功能。 | 耳鼻喉科治疗台 1套 内窥镜LED冷光源1套 医用内窥镜摄像系统1套（含摄像主机和摄像头） 彩色医用监视器1套 电脑（主机+显示器）1套 打印机（彩色激光打印机）1套 脚踏采集开关1个 耳鼻喉科专用图文软件1套
39 | 检验科 | 全自动血栓弹力图仪 | 1 | 主要功能要求： 1.动态检测整个凝血过程、全面兼顾血栓及出血风险，指导成分血液制品的输注，评估肝素等抗凝及抗血小板药物疗效 2.检测方法：全血、凝固法检测原理 3.仪器检测通道：单台仪器检测通道数应≥8通道 4.自动传输进样功能，自动连续上传测试杯、自动加样、自动加试剂、直接出报告 5.全液体试剂，开盖即用，不用复溶。 6.具有急诊优先功能 7.设备精密度：仪器精密度CV≤6% 8.样本位≥40个。 9.试剂要求：非专机专用试剂。 10.能与医院的信息系统无缝对接。 | 标准配置
40 | 检验科 | 阴道分泌物综合分析仪 | 1 | 1.一机两测，实现一次性完成染色镜检和生化检测项目，也可只做镜检或生化检测；镜检项目至少包括白细胞、上皮细胞、线索细胞、红细胞、霉菌、滴虫、菌丝、乳酸杆菌、清洁度等有形成分，和自动微生态评价、AV评分、Nugent评分；生化检测项目至少包括pH值、过氧化氢、白细胞酯酶、唾液酸苷酶、脯氨酸氨基肽酶、N-乙酰氨基葡萄糖苷酶、β-葡萄糖醛酸苷酶。 2.试剂要求：非专机专用试剂。 3.能与医院的信息系统无缝对接。 | 电脑主机1台、电脑显示器1台、键盘1个、鼠标1个、仪器主机1台、试管架10个、一次性枪头1盒、妇科分析用染色液1瓶、缓冲液1瓶、免疫显色试剂2瓶、废液桶1个。
41 | 检验科 | 全自动血培养系统 | 1 | 1.光反射吸收原理（比色法）进行检测，可检测临床血液、体液标本及痰液标本；检测菌种种类包括：需氧菌、厌氧菌、真菌和分枝杆菌；培养瓶内为负压，同时在瓶体有定量刻度，可实现真空定量采血；单机≥120个瓶位，最多可实现5机并联； 2.试剂要求：非专机专用试剂。 3.能与医院的信息系统无缝对接。 | 1、自动化血培养系统主机及配件 1套 2、条码扫描器1套 3、校准棒2根
42 | 检验科 | 糖化血红蛋白分析仪 | 1 | 要求使用HPLC法进行糖化血红蛋白检测，适用于检验科日常工作，服务于内分泌、老年病科、外科、体检等多个科室，并具备以下主要功能： 1.溯源认证：通过IFCC、NGSP双溯源认证； 2.检测速度：≥50样本/小时； 3.检测方法：采用双波长（415nm、525nm）吸光度法； 4.重复性：分析仪重复测量结果变异系数CV≤1.5%； 5.图谱同步：所有数据和图谱能同步至LIS。 6.试剂要求：非专机专用试剂。 | 标准配置
43 | 检验科 | 流式细胞仪 | 1 | 1、激光器:全固体激光器，以确保在长时间工作状态下激光器保持稳定的高性能 2、绝对计数：采用体积法绝对计数，精确度高（CV<3%），准确性好（±3%）无需配套绝对计数管 3、上样方式：全自动定量泵上样，支持EP管，96孔板，流式管三种上样方式；鞘液流速 10-60uL/min，样本测量速度任意设置. 4、标配自动加样器：兼容各种上样管，实现40管及96孔板的高速上样，满足客户高通量检测需求 5、国产设备。仪器及配套试剂具有国家食品药品监督管理局注册证并有医疗器械注册证。 6、有淋巴细胞分群、细胞因子（具备二类校准品证、质控品证）、PD1、颗粒酶穿孔素等相关试剂盒。 7、有流式细胞仪前处理机，流式细胞仪前处理机最大同时处理120个测试。具备试剂冷藏室，兼容CD（淋巴细胞亚群）和CK（细胞因子）两个项目同时开展。 8、试剂要求：非专机专用试剂。 9.能与医院的信息系统无缝对接。 | 1、流式细胞仪1台 2、流式细胞仪配件1套 3、操作软件1套 4、维修专用工具1套
44 | 检验科 | 全自动化学发光免疫分析仪 | 1 | 主要功能要求：检测血清中的食物过敏原，室内过敏原，室外过敏原，总IgE，过敏原混合筛查，过敏原组分项目。 1.检测方法为荧光磁微粒化学发光免疫法； 2.检测项目≥50项，包括组分检测； 3.用血量≥10ul每测试，微量用血更适合幼儿； 4.试剂要求：非专机专用试剂。 5.能与医院的信息系统无缝对接。 | 标准配置
45 | 检验科 | 全自动生化分析仪 | 1 | 用于检测肝功能，肾功能，心肌，血脂，血糖，电解质，贫血，特定蛋白，药物浓度等项目，主要技术参数要求： 1.检测样本类型：血清、血浆、尿液或其他体液 2.总检测速度≥2900测试/小时，其中光学检测速度≥2000测试/小时，电解质检测速度≥900测试/小时 3.模块化的设计，具有拓展能力。其中最小光学分析模块测试速度≥2000测试/小时，最小电解质模块检测速度≥900测试/小时 4.常规样本进样区可容纳样本数量：≥400管 5.反应杯：永久性石英玻璃反应杯 6.试剂要求：非专机专用试剂。 7.能与医院的信息系统无缝对接。 | 标准配置
46 | 妇女保健科 | 人体成分分析仪 | 1 | 1.建立和采用中国人体成分生物电阻抗测量数学模型，能提供相关研究文献、立项文件，论文著作等进行证明 2.产品测量结果准确可信，应经过双能X线、核磁共振和双标水实验共同校准，提供相关证明文件。 3.适用于中国人群人体成分标准，具有国内临床实验基地的医疗机构出具的临床实验报告。（提供国内两家三甲医疗机构的临床实验报告复印件并加盖公章），用以证明此设备适用于中国人群。 4.支持拓展骨密度检测系统，可测量T值、Z值、SOS值 5.内脏脂肪分析：躯干脂肪总量、内脏脂肪水平、脂肪肝风险系数 6.基本指标：体重、去脂体重（FFM）、肌肉量、总水分（TBW）、细胞内水、细胞外水、水肿系数、蛋白质、骨质、脂肪、体脂百分比（PBF）、骨骼肌、体质指数（BMI）、腰臀比（WHR）、身体各成分百分比、体型类型、身体年龄、健康评分 7.体型判定：自动判定九种体型 8.能与医院的信息系统无缝对接。 | 1.人体成分主机 1台 2.左右手电极各一支 2支 3.前后底座地脚 4个 4.数据分析工作站联机软件（主控操作，数据采集整理统计评估） 1套 4. 骨密度检测系统 1套 5. 内置LINUX操作软件 1套
47 | 妇女保健科 | CO2激光治疗仪 | 1 | 主要功能： 适用于人体组织的气化、碳化、凝固、照射以达到治疗目的。 具备腔道点阵治疗头（妇科治疗手具），获得能量均匀的光斑，根据粘膜含水量及组织特点，每束微光斑的脉宽延长，进而产生足够深的热作用，而表面的微剥脱很轻微，引起组织再生、重塑，很好的兼顾了妇科粘膜盲视治疗的安全性和有效性。 1. 具备金属射频激光器（单模） 2. 激光输出方式为连续 、脉冲 、 重复脉冲、调制脉冲、点阵扫描 3. 点阵输出图形不仅可以输出正方形、矩形、圆形、三角形等多种图形可选，且可自定义图形。 4. 具备内置吸烟除烟过滤系统 5. 设备控制系统应为≥10寸彩色界面，微电脑控制系统 6. 具备有效期内国家药监局III类医疗器械注册证 | 主要配置 1. 主机 一台 （含射频激光器） 2. 导光臂一套 3. 点阵治疗手具一套 4. 脚踏开关一套 5. 激光防护眼镜 一副 6. 激光防护眼罩 一个 7. 遥控联锁装置短路插头 一个
48 | 设备科 | 病床 | 300 | 儿童病床和成人病床分开报价 一、儿童病床要求： 1、床体：床体强度高，结实耐用，整床规格长*宽*高为：约1900mm*900mm*600mm； 2、床面：各段采用钢件连接，具有透气性； 3、护栏：高强度不锈钢护栏，可收缩平放；有效防止儿童意外落床。 4、床头板：采用工程塑料吹塑成型，有防脱落结构，有自锁式挂榫； 5、伸缩式金属摇把； 6、病床配置脚轮（可制动），病床靠背等运动部件，动作时无噪音； 7、配套床垫1张、床头柜1个、输液架2个，餐桌板1个； 8、需明确标明病床的材质、钢管壁厚、样式，床垫的材质规格。 9、床头柜导轨等配件为通用配件，方便购买更换导轨配件。 10、床体颜色可自选； 二、成人病床要求： 1.床体：床体强度高，结实耐用，整床规格长*宽*高为：约2150mm*980mm*500mm； 2.调节范围：背部倾斜角度约80±5°；腿部倾斜角度：约40±5°； 3.调节承载重量:≥200kg； 4.床体颜色可自选； 5.配伸缩输液杆2个，餐桌板，床头卡，鞋架、床垫、床头柜各一件； 6.床脚采用万向轮，高耐磨，无噪音，带刹车装，不易吸进杂物，稳定性好； 7.侧面护栏耐磨，不变形，可收缩平放，收缩时略高出床垫，可防止床垫移位；按键式快速定位开关； 8.二组摇杆，隐藏式设计，操作轻松自如；可灵活调节患者背、腿部体位采用到位极限保护装置，耐磨、寿命长； ：伸缩式金属摇把； 9.产科的病床需配备婴儿床 10.具备左右前后多个引流尿袋挂钩，多个点滴架插孔 | 每1个数量的病床需包含以下配置清单： 1.配套床垫 1个 2.床头柜 1个 3.输液架 2个 4.餐桌板 1个 5.鞋架 6.婴儿床1个（产科需配备）